Aerotech Ensemble 转台
ASCII TCP Socket 控制集成说明

用于微波暗室自动测试系统软件集成

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用对象 | Aerotech Ensemble 控制器驱动的方位转台/转台轴 |
| 接口方式 | ASCII over TCP Socket |
| 默认示例端口 | 8000，需与控制器 Socket2Port 参数一致 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-04-25 |
| 资料来源 | 当前目录内 Aerotech Ensemble 3.04 软件包、示例代码和头文件 |

关键结论：推荐系统软件通过 TCP Socket 直接发送 AeroBasic ASCII 命令控制转台。这种方式跨平台、依赖少，适合与矢网、频谱仪、信号源、暗室门禁和数据采集软件统一集成。

# 1. 集成范围

本文档说明如何在微波暗室自动测试系统中，通过 ASCII TCP Socket 控制 Aerotech Ensemble 转台。内容包括控制器参数配置、通信协议、常用控制命令、自动扫描流程、异常处理、代码示例和现场验收项目。

本文假设转台由 Ensemble 控制器控制，转台轴在控制器中已完成电机、反馈、限位、回零和单位参数配置。

本文不替代 Aerotech 原厂调机手册；伺服参数、限位、急停和安全互锁必须由有资质人员完成确认。

本文中的轴名以 X 为例；实际项目应以现场控制器显示的轴名为准。

# 2. 系统架构

推荐架构如下：

上位机测试软件作为 TCP Client。

Aerotech Ensemble 控制器作为 TCP Server。

上位机向控制器发送以换行符结尾的 ASCII 命令。

控制器返回单字节执行结果；部分查询命令还会返回数据。

测试软件在每个角度到位后触发仪器测量，并保存角度、位置反馈、时间戳和测量数据。

| 组成 | 职责 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 测试主控软件 | 生成扫描角度、控制转台、触发仪器、记录数据 | Python/C#/C++ 均可；Python 集成仪器最方便 |
| Aerotech 控制器 | 执行使能、回零、定位、状态查询和故障响应 | 开启 ASCII Ethernet Socket |
| 转台轴 | 完成角度定位 | 确认单位为 degree 或由软件进行 counts-degree 换算 |
| 仪器系统 | VNA/频谱仪/信号源/功放/开关矩阵等 | 转台 WAIT INPOS 后再触发采集 |

# 3. 控制器端参数配置

根据目录中的 ASCII 示例，控制器需要开启 Ethernet Socket 2，并将其设置为 TCP Server。

| 参数路径 | 参数 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameters -> System -> Communication -> ASCII | CommandSetup | Enable Ethernet Socket 2 | 允许 ASCII 命令通过 Socket2 进入控制器 |
| Parameters -> System -> Communication -> Ethernet Sockets | Socket2Port | 8000 | 端口可改，但上位机必须一致 |
| Parameters -> System -> Communication -> Ethernet Sockets | Socket2Setup | TCP server | 控制器监听端口，上位机主动连接 |
| Parameters -> System -> Communication -> Ethernet Sockets | Socket2Timeout | 10000 或更高 | 交互式或低频扫描建议较大，避免长时间测量期间连接超时 |

配置保存：修改控制器通信参数后，应按 Aerotech 工具要求保存到控制器并重启或重新连接验证。建议在 Motion Composer 或 Console 中先手动验证 ENABLE、HOME、MOVEABS、PFBK 等命令。

# 4. TCP 通信协议

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 传输层 | TCP/IP |
| 编码 | ASCII |
| 命令结束符 | 换行符 LF，即 \n |
| 响应 ACK | %，表示命令成功 |
| 响应 NAK | !，表示命令无效或语法错误 |
| 响应 FAULT | #，表示命令执行导致任务故障 |
| 查询数据 | 成功 ACK 后继续读取返回数据，通常为 ASCII 数字或字符串 |
| 连接模式 | 长连接优先；异常后关闭并重连 |

通信时序示例：

Client -> Controller: MOVEABS X 90 XF10\n
Controller -> Client: %

Client -> Controller: WAIT INPOS X\n
Controller -> Client: %

Client -> Controller: PFBK(X)\n
Controller -> Client: %90.0000...

# 5. 命令格式总览

| 类别 | 命令示例 | 用途 | 集成建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接验证 | PFBK(X) | 读取 X 轴位置反馈 | 连接后先读取一次确认通信和轴名 |
| 清故障 | FAULTACK X | 清除 X 轴故障 | 测试开始和异常恢复时执行 |
| 使能 | ENABLE X | 使能伺服 | 回零和运动前必须使能 |
| 去使能 | DISABLE X | 关闭伺服 | 测试结束是否执行取决于转台锁定需求 |
| 回零 | HOME X | 执行回零流程 | 首次上电或位置不可信时必须执行 |
| 绝对运动 | MOVEABS X 90 XF10 | 以 10 单位/秒运动到绝对位置 90 | 角度扫描推荐用绝对运动 |
| 相对运动 | MOVEINC X 5 XF10 | 当前位置基础上增加 5 | 调试或步进微调用 |
| 线性运动 | LINEAR X90 F10 | 按当前 ABS/INC 模式执行线性运动 | 多轴联动可用；单轴扫描优先 MOVEABS |
| 等待到位 | WAIT INPOS X | 等待轴进入到位窗口 | 每次采集前必须等待 |
| 等待运动结束 | WAIT MOVEDONE X | 等待规划运动完成 | 精密测量更建议 WAIT INPOS |
| 停止 | ABORT X | 按控制器配置减速中止运动 | 异常、门禁、急停联锁触发时调用 |
| 位置查询 | PFBK(X) | 读取实际位置反馈 | 保存到测试数据中 |
| 速度查询 | VFBK(X) | 读取实际速度反馈 | 用于确认停稳或诊断 |
| 状态查询 | AXISSTATUS(X) | 读取轴状态位 | 高级集成时解析状态位 |
| 故障查询 | AXISFAULT(X) | 读取轴故障位 | 异常处理和日志记录 |

# 6. 推荐自动扫描流程

建立 TCP 连接，例如连接控制器 IP 和端口 8000。

发送 PFBK(X) 验证通信和轴名。

发送 FAULTACK X 清除可恢复故障。

发送 ENABLE X 使能转台轴。

如本次上电后未回零，发送 HOME X，并等待命令完成。

进入角度列表循环。

对每个目标角度发送 MOVEABS X <angle> XF<speed>。

发送 WAIT INPOS X，确保转台到位。

发送 PFBK(X)，读取实际角度并与目标角度比较。

触发仪器采集，保存目标角度、反馈角度、采集时间和测量数据。

全部角度完成后，按方案要求回到 0 度或安全角度。

结束时按现场策略保持 ENABLE 或发送 DISABLE X。

暗室测试建议：转台运动和仪器采集必须串行互锁。不要在转台未到位、速度未降为零、位置反馈超差或轴故障未清除时触发正式测量。

# 7. 角度单位和速度单位

ASCII 命令中的位置和速度采用控制器当前配置的 user units。对转台项目，最理想的配置是 user units = degree，这样 MOVEABS X 90 XF10 表示运动到 90 degree，速度为 10 degree/s。

如果控制器仍使用 encoder counts，测试软件必须进行 degree 到 counts 的换算。

换算系数必须来自机械传动比、编码器分辨率和控制器参数，不应靠经验猜测。

现场验收时应分别测试 0、90、180、270、360 或允许范围内的典型角度，确认显示角度与物理角度一致。

# 8. 错误处理策略

| 情况 | 软件动作 | 日志内容 |
| --- | --- | --- |
| 连接失败 | 提示控制器离线，重试连接，不发送运动命令 | IP、端口、时间、异常信息 |
| 返回 ! | 判定命令语法或参数错误，停止本轮测试 | 原始命令、返回字符 |
| 返回 # | 立即停止流程，查询 AXISFAULT(X)，执行安全处理 | 原始命令、故障值、位置反馈 |
| 等待到位超时 | 发送 ABORT X，停止采集，标记该角度失败 | 目标角度、反馈角度、超时时间 |
| 位置误差超限 | 不触发仪器采集，可重试一次或停止 | 目标角度、反馈角度、误差阈值 |
| 通信中断 | 关闭 socket，禁止继续运动，人工确认后恢复 | 断开时间、最后命令、最后位置 |
| 急停/门禁触发 | 上层安全系统优先，软件发送 ABORT 并进入锁定状态 | 触发源、时间、状态 |

# 9. Python 集成参考实现

以下代码展示最小可用控制类。项目实施时应加入日志、配置文件、线程互锁和仪器控制逻辑。

import socket
import time


class AerotechAsciiTurntable:
    def __init__(self, ip, port=8000, axis="X", timeout=10.0):
        self.ip = ip
        self.port = port
        self.axis = axis
        self.timeout = timeout
        self.sock = None

    def connect(self):
        self.sock = socket.create_connection((self.ip, self.port), timeout=self.timeout)
        self.sock.settimeout(self.timeout)
        self.position()

    def close(self):
        if self.sock:
            self.sock.close()
            self.sock = None

    def command(self, text, expect_data=False):
        if not self.sock:
            raise RuntimeError("Socket is not connected")
        self.sock.sendall((text + "\n").encode("ascii"))
        ack = self.sock.recv(1).decode("ascii", errors="replace")
        if ack == "%":
            if expect_data:
                return self.sock.recv(1024).decode("ascii", errors="replace").strip()
            return ""
        if ack == "!":
            raise RuntimeError(f"Invalid command: {text}")
        if ack == "#":
            raise RuntimeError(f"Controller task fault while executing: {text}")
        raise RuntimeError(f"Unexpected response {ack!r} for command: {text}")

    def fault_ack(self):
        return self.command(f"FAULTACK {self.axis}")

    def enable(self):
        return self.command(f"ENABLE {self.axis}")

    def disable(self):
        return self.command(f"DISABLE {self.axis}")

    def home(self):
        self.command(f"HOME {self.axis}")
        self.wait_inpos()

    def move_abs(self, angle_deg, speed_deg_s):
        self.command(f"MOVEABS {self.axis} {angle_deg:.6f} {self.axis}F{speed_deg_s:.6f}")

    def wait_inpos(self):
        self.command(f"WAIT INPOS {self.axis}")

    def abort(self):
        return self.command(f"ABORT {self.axis}")

    def position(self):
        return float(self.command(f"PFBK({self.axis})", expect_data=True))

    def velocity(self):
        return float(self.command(f"VFBK({self.axis})", expect_data=True))

    def move_and_wait(self, angle_deg, speed_deg_s, tolerance_deg=0.05):
        self.move_abs(angle_deg, speed_deg_s)
        self.wait_inpos()
        actual = self.position()
        if abs(actual - angle_deg) > tolerance_deg:
            raise RuntimeError(f"Position error too large: target={angle_deg}, actual={actual}")
        return actual


if __name__ == "__main__":
    tt = AerotechAsciiTurntable("192.168.1.107", 8000, "X")
    try:
        tt.connect()
        tt.fault_ack()
        tt.enable()
        tt.home()
        for angle in range(0, 361, 10):
            actual = tt.move_and_wait(angle, speed_deg_s=10)
            print(f"ready angle target={angle}, actual={actual}")
            # TODO: trigger instrument measurement here
        tt.move_and_wait(0, speed_deg_s=10)
    except Exception:
        try:
            tt.abort()
        finally:
            raise
    finally:
        tt.close()

# 10. C# 集成参考

如果系统软件为 C#，也可以不使用 Aerotech .NET DLL，直接用 TcpClient 发送 ASCII 命令。

using System;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;

public sealed class AerotechAsciiTurntable : IDisposable
{
    private readonly string axis;
    private TcpClient client;
    private NetworkStream stream;

    public AerotechAsciiTurntable(string ip, int port = 8000, string axis = "X")
    {
        this.axis = axis;
        client = new TcpClient();
        client.Connect(ip, port);
        stream = client.GetStream();
    }

    public string Command(string command, bool expectData = false)
    {
        byte[] bytes = Encoding.ASCII.GetBytes(command + "\n");
        stream.Write(bytes, 0, bytes.Length);

        int ack = stream.ReadByte();
        if (ack == '%')
        {
            if (!expectData) return "";
            byte[] buffer = new byte[1024];
            int count = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
            return Encoding.ASCII.GetString(buffer, 0, count).Trim();
        }
        if (ack == '!') throw new InvalidOperationException("Invalid command: " + command);
        if (ack == '#') throw new InvalidOperationException("Task fault: " + command);
        throw new InvalidOperationException("Unexpected response: " + ack);
    }

    public void FaultAck() => Command($"FAULTACK {axis}");
    public void Enable() => Command($"ENABLE {axis}");
    public void Home() { Command($"HOME {axis}"); WaitInPosition(); }
    public void MoveAbs(double angle, double speed) =>
        Command(string.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
            "MOVEABS {0} {1:F6} {0}F{2:F6}", axis, angle, speed));
    public void WaitInPosition() => Command($"WAIT INPOS {axis}");
    public void Abort() => Command($"ABORT {axis}");
    public double Position() =>
        double.Parse(Command($"PFBK({axis})", true), CultureInfo.InvariantCulture);

    public void Dispose()
    {
        stream?.Dispose();
        client?.Dispose();
    }
}

# 11. 与仪器采集的集成时序

| 步骤 | 转台控制 | 仪器控制 | 数据记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接、清故障、使能、回零 | 初始化仪器 | 记录设备配置 |
| 2 | MOVEABS 到目标角度 | 等待 | 记录目标角度 |
| 3 | WAIT INPOS | 仍不采集 | 记录到位时间 |
| 4 | PFBK 读取反馈角度 | 检查可采集条件 | 记录反馈角度 |
| 5 | 保持静止 | 触发测量并读取数据 | 保存测量数据 |
| 6 | 进入下一角度 | 准备下一次采集 | 写入完整行记录 |

# 12. 现场调试和验收清单

确认控制器 IP、端口、子网和防火墙策略。

确认 Socket2 已启用 ASCII，Socket2Setup 为 TCP server。

确认轴名，记录为项目配置项。

确认 user units 是否为 degree。

确认正方向：角度增加对应顺时针还是逆时针。

确认 HOME 后物理零位与软件零位一致。

确认 0/90/180/270/360 度或项目要求角度的定位正确。

确认软限位、硬限位和急停动作可靠。

确认 ABORT 后转台减速停止，不产生危险动作。

确认 WAIT INPOS 后再采集时数据稳定。

确认连续扫描一圈或多圈时电缆不会缠绕或超过机械限制。

确认异常断网、断电、急停恢复流程。

# 13. 项目配置模板

| 配置项 | 示例值 | 现场填写 |
| --- | --- | --- |
| Controller IP | 192.168.1.107 |  |
| TCP Port | 8000 |  |
| Axis Name | X |  |
| Position Unit | degree |  |
| Speed Unit | degree/s |  |
| Home Required On Startup | Yes |  |
| Scan Range | 0 to 360 degree |  |
| Step | 1/5/10 degree |  |
| Move Speed | 10 degree/s |  |
| Position Tolerance | 0.05 degree |  |
| In-position Timeout | 按最大运动时间设置 |  |
| End Policy | Return to 0 degree / Keep enabled / Disable |  |

# 14. 安全注意事项

软件急停不能替代硬件急停。暗室门禁、急停按钮、限位和功放联锁应由硬件链路保证。

首次联调必须低速、小角度、空载或安全载荷测试。

自动扫描前确认人员离开暗室运动区域。

发生 # 响应、位置超差、速度异常、通信中断时，不应继续触发仪器采集。

若转台存在电缆缠绕风险，软件必须限制角度范围或采用往返扫描策略。

# 15. 附录：资料定位

| 目录文件 | 用途 |
| --- | --- |
| Ensemble/Samples/Cpp/ASCII/OperatorInterface/Lin/README | ASCII TCP Socket 控制器参数设置说明 |
| Ensemble/Samples/Cpp/ASCII/OperatorInterface/Lin/Program.cpp | C++ ASCII 命令发送、ACK/NAK/FAULT 解析示例 |
| Ensemble/Samples/Java/ASCII/Toggle/ASCII.java | Java Socket 发送 ASCII 命令示例 |
| Ensemble/Samples/AeroBasic/Motion.ab | AeroBasic 运动命令示例 |
| Ensemble/CLibrary/Include/AeroBasicCommands.h | 运动命令与 C API 对应关系 |
| Ensemble/Help/Ensemble.chm | 原厂命令帮助文档 |

# 16. 最小验收用命令序列

在确认安全条件满足后，可用以下命令进行最小链路验收：

PFBK(X)
FAULTACK X
ENABLE X
HOME X
MOVEABS X 0 XF5
WAIT INPOS X
PFBK(X)
MOVEABS X 10 XF5
WAIT INPOS X
PFBK(X)
MOVEABS X 0 XF5
WAIT INPOS X
PFBK(X)