FS16 软件控制与 SCPI 接口方案建议

面向外部软件前端控制 Keysight PROPSIM FS16 的工程实现建议

结论摘要：可以通过外部软件控制 FS16，但应优先使用官方开放的 SCPI/ATE 接口控制 emulation 的加载、运行、停止、状态查询和运行级参数；不建议直接依赖 FS16 GUI 内部前后端接口完成 5 步 Scenario Wizard 配置。对于带宽、制式、天线数、上下行信道模型文件等创建级参数，推荐采用“预制 .smu 模板库 + SCPI 选择加载运行”的工程方案。

# 1. 问题背景

当前需求是希望通过自研软件前端连接 FS16，实现类似 FS16 GUI 中 5 步配置向导的自动化控制，最终完成 emulation 的配置、生成、加载和回放。

从软件架构角度看，FS16 GUI 只是前端界面，用户点击按钮后，底层确实会调用内部接口、更新配置对象、生成 emulation 文件并加载到硬件。但工程实现时必须区分“官方公开接口”和“GUI 内部私有接口”。

# 2. 接口类型与可用性判断

| 接口路线 | 可用性 | 稳定性 | 推荐程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 官方 SCPI / ATE 命令 | 可以直接使用 | 高 | 推荐 | 适合控制打开 .smu、运行、暂停、停止、关闭、查询状态、输入输出电平、增益、参考时钟等。 |
| Keysight SDK / API / 命令行工具 | 取决于是否开放 | 高 | 最推荐先确认 | 若官方提供创建 emulation 或 build .smu 的接口，这是最理想方案。 |
| FS16 GUI 内部前后端接口 | 不建议直接使用 | 低 | 不推荐 | 可能是私有 socket、DLL、COM 或进程间通信，版本升级后容易失效。 |
| 直接修改 .smu / .sim 文件 | 理论上可能 | 低到中 | 谨慎 | 除非格式公开或 Keysight 确认支持，否则容易破坏文件结构。 |
| UI 自动化模拟点击 | 可以实现 | 中低 | 临时方案 | 可模拟 GUI 操作，但对分辨率、窗口位置和版本敏感。 |

# 3. FS16 的 5 步向导参数能否用 SCPI 完整控制

根据前面的排查，SCPI 对 emulation 的运行控制支持较好，但对 Scenario Wizard 里的创建级参数支持并不完整。

| 向导步骤 | 典型参数 | SCPI 适配判断 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1：Basic information | Name、Description、Working directory、Bandwidth、Creation style | 基本不建议用 SCPI 修改 | 这些属于创建向导参数或场景元信息。Bandwidth 和 Creation style 会影响后续结构生成。 |
| Step 2：Device and link information | Radio technology、BS/MS、TX/RX 天线数、Connector selection、DL/UL channel model | 基本不建议用 SCPI 修改 | 这些决定设备拓扑、MIMO 链路矩阵和模型映射，应通过 GUI 模板或官方创建 API 完成。 |
| Step 3：Environment variables | 环境变量、场景变量、移动性/随机种子等 | 视具体命令支持而定 | 部分运行级变量可能可改，但创建级环境配置不应假设均可 SCPI 化。 |
| Step 4：Summary | 配置确认 | 不涉及核心 SCPI 修改 | 主要是 GUI 汇总展示。 |
| Step 5：Build / Run emulation | Build、Run、Open、Close | 运行控制可用 SCPI | 打开已有 .smu、运行、暂停、继续、停止、关闭等适合用 SCPI。 |

# 4. SCPI 适合控制的内容

SCPI 更适合控制已经生成好的 emulation，也就是对 .smu 文件执行加载、运行、停止、状态查询，以及对输入输出链路的运行级参数进行调整。

| 功能 | 常用 SCPI | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 加载已有 .smu | CALC:FILT:FILE <filename> | 打开已有 emulation 并准备运行。 |
| 进入编辑态 | CALC:FILT:EDIT <filename> | 后台进入 EDITING 状态，不等价于 GUI 跳转到向导页面。 |
| 编辑态加载到硬件 | CALC:FILT:CONN | 对编辑态 emulation 执行 connect/load。 |
| 开始回放 | DIAG:SIMU:GO | 对应 Run / Play。 |
| 暂停回放 | DIAG:SIMU:STOP | 暂停在当前位置。 |
| 继续回放 | DIAG:SIMU:CONT | 从暂停位置继续。 |
| 停止并回到起点 | DIAG:SIMU:GOS | Stop + rewind to start。 |
| 关闭 emulation | DIAG:SIMU:CLOSE | 关闭当前 emulation。 |
| 查询状态 | DIAG:SIMU:STATE? | 返回 CLOSED、EDITING、RUNNING、STOPPED 等。 |
| 查询错误 | SYST:ERR? | 关键步骤后检查是否执行成功。 |

# 5. 不建议直接用 SCPI 修改的内容

以下参数通常属于创建级或拓扑级参数，不建议在已有 .smu 的 EDITING 状态下尝试用 SCPI 动态修改。

| 参数 | 原因 |
| --- | --- |
| Bandwidth | 带宽会影响采样率、模型文件兼容性和 emulation 结构，建议通过不同模板管理。 |
| Creation style | Cellular / MANET / Mesh 是向导分支，决定后续拓扑构建逻辑。 |
| Radio technology | 例如 5G TDD 属于设备/链路创建配置，不是普通运行参数。 |
| TX/RX antenna number | 天线数决定 MIMO 链路矩阵和通道数量，不能当作简单数值参数修改。 |
| DL/UL channel model 文件 | 通常没有简单可靠的“设置信道模型文件路径”SCPI，建议预生成不同模型的 .smu。 |
| Working directory / Name / Description | 更偏 GUI 元信息或文件管理信息，非核心硬件运行参数。 |

# 6. 推荐工程方案：模板 .smu 库 + SCPI 控制

最稳妥的落地方案是：先用 FS16 GUI 手动生成不同配置组合的 .smu 模板，再由自研软件前端选择模板，由后端通过 SCPI 控制 FS16 加载和运行。

推荐架构：

自研软件前端
    ↓
后端控制服务
    ↓
模板选择 / 参数映射
    ↓
FS16 SCPI / ATE 接口
    ↓
打开对应 .smu 并运行

模板命名建议：

5G_TDD_100MHz_2x2_TDL-A.smu
5G_TDD_100MHz_2x2_TDL-C.smu
5G_TDD_100MHz_4x4_TDL-A.smu
5G_TDD_80MHz_2x2_TDL-A.smu
5G_TDD_100MHz_2x2_RT_Model_01.smu

后端可以维护参数到模板路径的映射表：

{
  "5G_TDD_100MHz_2x2_TDL-A": "D:\User Emulations\5G_TDD_100MHz_2x2_TDL-A.smu",
  "5G_TDD_100MHz_2x2_TDL-C": "D:\User Emulations\5G_TDD_100MHz_2x2_TDL-C.smu",
  "5G_TDD_100MHz_4x4_TDL-A": "D:\User Emulations\5G_TDD_100MHz_4x4_TDL-A.smu"
}

# 7. 推荐控制流程

自研软件后端在收到前端选择后，可按以下流程控制 FS16：

*CLS
DIAG:SIMU:CLOSE
CALC:FILT:FILE D:\User Emulations\5G_TDD_100MHz_2x2_TDL-A.smu
*OPC?
SYST:ERR?
DIAG:SIMU:STATE?
DIAG:SIMU:GO
DIAG:SIMU:STATE?

如果需要在运行前调整运行级参数，可在加载后增加：

INP:LEV:AMP:CH 1,-20
OUTP:GAIN:CH 1,-5
ROUT:PATH:REF EXT
CH:MOD:ENABLE 1,1

# 8. 如果必须外部软件完成 5 步配置，可选路线

| 路线 | 做法 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 优先联系 Keysight 确认官方 API | 询问是否有创建 emulation、设置 bandwidth、设置 BS/MS、设置天线数、指定 DL/UL channel model、build .smu 的 SDK、CLI 或 ATE 扩展接口。 | 正式产品化最推荐。 |
| UI 自动化模拟点击 | 通过 pywinauto、AutoHotkey、WinAppDriver 等模拟用户操作 5 步向导。 | 适合临时演示或内部验证，不适合高可靠系统。 |
| 研究 .smu 文件结构 | 如果 .smu 是可解析格式，可尝试模板替换或参数注入。 | 风险较高，除非格式公开或供应商确认支持。 |
| 逆向 GUI 内部接口 | 抓取私有 socket、DLL 调用或临时文件。 | 不建议，稳定性和合规性风险较高。 |

# 9. 给 Keysight 支持的建议提问

建议向 Keysight 技术支持确认以下问题，以判断是否存在更完整的官方自动化路径：

• FS16 / PROPSIM 是否提供可编程接口，用于从外部软件创建新的 emulation？

• 是否可以通过官方 API 设置 bandwidth、radio technology、TX/RX antennas、DL/UL channel model 和 distribution seed？

• 是否有命令行工具或 SDK 可以离线 build .smu 文件？

• CALC:FILT:EDIT 状态下，哪些 Wizard 参数可以通过 ATE/SCPI 修改？是否有完整命令清单？

• 是否允许第三方软件直接修改 .smu 文件？如果允许，是否有文件格式说明？

# 10. 最终建议

对于当前阶段，建议采用“模板 .smu 库 + SCPI 控制”的方案作为主线：

• 用 FS16 GUI 预先生成不同带宽、制式、MIMO 阶数和信道模型组合的 .smu 模板。

• 自研软件前端负责让用户选择场景参数，但不要直接复刻 FS16 的 5 步向导内部逻辑。

• 自研后端维护参数到 .smu 模板路径的映射关系。

• 使用 SCPI 完成打开、加载、运行、暂停、继续、停止、关闭、查询状态和运行级参数调整。

• 如果未来需要真正从零生成 emulation，应优先争取 Keysight 官方 SDK/API/CLI 支持，而不是逆向 GUI 内部接口。

一句话总结：自研软件可以控制 FS16，但应把 FS16 当作“通过官方 SCPI/ATE 接口控制的仪表”，而不是直接接管其 GUI 向导；创建级配置用模板库解决，运行级控制用 SCPI 解决。