工作进展日报

UXM RF App 基站配置与最大下行吞吐自动化闭环

项目：面向全尺寸汽车的 3D MIMO OTA 测试系统 / Meta-3D

日期：2026 年 7 月 13 日

仪表：Keysight UXM C8714000A RF Application Framework（IRAT_LITE）

总体状态：最大 DL 吞吐软件控制闭环已打通，真实仪表验收通过

今日核心成果：完成 RF App 与 TEST App 指令隔离，消除 Undefined Header 重复弹窗，实现并现场验证“启动业务—连续采样—停止清理—结果保存”的最大下行吞吐自动化闭环。

| 控制结果 | 有效样本 | 平均 DL | 最高 BLER |
| --- | --- | --- | --- |
| 成功 | 30 / 30 | 1.502 Mbps | 69.375% |

# 1. 今日工作概览

围绕真实 UXM RF App 的软件控制能力，今日工作从仪表资源配置、SCPI Profile 隔离、异常轮询治理、基站参数配置，一直推进到 UE Attach 后的最大下行吞吐闭环。第一版以“控制流程可重复、数据真实、异常可清理”为验收重点，不设置吞吐或 BLER 性能门限。

仪表控制端点更新为 TCPIP0::201.20.2.1::hislip2::INSTR，并保持由 GUI 配置驱动后端，不在代码中写死 IP。

UXM 资源配置支持 RF App / TEST App Profile 分离，旧 TEST App 指令保留，RF App 使用独立已验证命令集。

UE 已在 N66、DL ARFCN 429000、10 MHz 小区上成功 Attach。

最大 DL 吞吐诊断序列已在真实 IRAT_LITE 上运行 30 秒并成功收尾，CELL1 保持连接。

# 2. 关键工作完成情况

## 2.1 仪表资源配置与 App Profile 隔离

UXM 当前实际地址已更新为 201.20.2.1。资源配置采用 GUI 输入值作为后端最新连接端点，后续更换仪表时只需修改界面配置，无需再次修改驱动代码。

为避免 RF App 与 TEST App 的 SCPI 命令树相互覆盖，软件保留两套独立 Profile。只有检测到 IRAT_LITE 时才允许发送本次验证过的 RF App BTPut/TMONitor 指令；其他 App/Profile 会在触碰仪表前被拒绝。

## 2.2 Undefined Header 重复弹窗治理

后端原周期吞吐轮询使用了 TEST App 的旧命令 BSE:MEASure:NR5G:CELL1:BTHRoughput:DL:TSTatistics:JSON?。该命令在 RF App IRAT_LITE 上返回 -113, Undefined header，且周期调用导致仪表重复弹窗与后端超时警告。

处理结果：RF App 禁用后台自动 KPI 轮询；吞吐命令仅由用户主动启动的诊断任务调用。不再以未知旧命令作为失败重试，也不会在空闲状态持续访问仪表。

## 2.3 基站参数配置与 UE Attach

RF App 的 Band、SCS 等参数使用 RF App 专用 SCPI 完成验证，避免沿用 TEST App 命令。最终用于 UE Attach 的主要配置为 N66、下行 ARFCN 429000、带宽 10 MHz，配置阶段目标 Cell Power 为 -12 dBm/BW，UE 已成功 Attach。

现场快照差异：最大吞吐验收开始前，仪表只读返回的实际 Cell Power 为 -5.0 dBm/BW。吞吐诊断没有写入功率命令，因此验收数据对应 -5.0 dBm/BW，而不是历史计划值 -12 dBm/BW。

## 2.4 最大 DL 吞吐自动化闭环

新增诊断序列 uxm_rf_app_max_dl_throughput，默认 CELL1、30 秒、1 秒采样、BTPut Length 200。执行步骤如下：

确认真实 UXM 在线、应用为 IRAT_LITE，并要求 CELL1 为 CONN/CONNected。

只读记录 Band、ARFCN、DL/UL 带宽和 Cell Power，保存测量前配置快照。

保存 DL Padding、BTPut State、Continuous 和 Length 原值；如果 BTPut 已在运行则拒绝接管。

按条件开启 DL Padding，复位 BTPut/TMONitor，启动连续 BTPut 窗口。

周期读取 BTPut DL 与 TMONitor NR DL OTA，实时显示并保存原始返回值。

在 finally 中停止 BTPut，并恢复 Length、Continuous 和必要的 Padding 原值。

复核 CELL1 状态、BTPut OFF 和最终 SCPI 错误队列，然后保存诊断结果。

## 2.5 数据读取与界面展示

BTPut 返回 9 个字段，可提供窗口平均 DL 吞吐、PDSCH BLER、ACK/NACK/DTX 等统计；TMONitor 返回 Current、Peak、Average、Transferred 四个实时吞吐字段，不包含 BLER。

连续模式的新窗口尚未完成时，BTPut 可能暂时返回 NaN。软件此时采用 TMONitor Current 作为真实 DL Mbps，但将 BLER 保持为 null/“–”，不复制上一窗口数据，也不伪造为 0。

诊断页面已增加运行中进度轮询、实时 DL/BLER、最近样本列表、完整原始时间序列、最小/平均/最大吞吐和 BLER 范围。所有指标均为信息性统计，不显示“合格/不合格”。

# 3. 本次软件使用的核心 SCPI

| 用途 | SCPI | 说明 |
| --- | --- | --- |
| App 校验 | SYSTem:APPLication:NAME? | 必须为 IRAT_LITE |
| 连接状态 | BSE:STATus:NR5G:CELL1? | 启动前要求 CONN/CONNected |
| DL Padding | BSE:CONFig:NR5G:CELL1:SCHeduling:DL:PADDing:STATe | 查询、条件开启并按原值恢复 |
| BTPut 状态 | BSE:MEASure:NR5G:BTPut:STATe | 启动、确认和停止 |
| 连续模式 | BSE:MEASure:NR5G:BTPut:CONTinuous:ALL | 测试时 ON，结束后恢复原值 |
| 窗口长度 | BSE:MEASure:NR5G:BTPut:LENGth:ALL | 默认 200 DL Slot，结束后恢复 |
| BTPut 复位 | BSE:MEASure:NR5G:BTPut:RESet | 清除旧窗口统计 |
| DL 结果 | BSE:MEASure:NR5G:CELL1:BTPut:DL? | 吞吐量、BLER 和计数 |
| 实时复位 | BSE:METRics:RESet | 清除实时吞吐统计 |
| 实时 DL | BSE:METRics:TMONitor:OTA:DL:NR? | 当前/峰值/平均/累计比特 |
| 错误检查 | SYSTem:ERRor? | 每次写入和结果查询后检查 |

完整命令、字段定义、执行顺序和真实仪表记录已合并至 docs/UXM_RF_App自动化吞吐量测试_SCPI指令.md。

# 4. 真实仪表验收结果

| 验收项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 仪表 / App | Keysight C8714000A RF Application Framework / IRAT_LITE |
| 诊断记录 ID | da09eb89-dc52-4a23-964e-286aa44419cf |
| 测试时长 | 30 秒 |
| 样本 | 30 个总样本 / 30 个有效 DL 吞吐样本 |
| DL 平均值 | 1.502209 Mbps |
| DL 最小 / 最大 | 0.527240 / 1.678560 Mbps |
| BLER 平均值 | 15.8984%（仅统计具有真实 BTPut BLER 的样本） |
| BLER 最小 / 最大 | 2.5% / 69.375% |
| 最终 CELL1 | CONN |
| 最终 BTPut | OFF |
| 最终 SCPI 错误 | 无 |

验收结论：启动成功、获得真实吞吐样本、停止与配置恢复成功、SCPI 错误队列为空。虽然最高 BLER 达到 69.375%，仍按设计标记为控制流程成功。UE 在测试结束后保持连接。

# 5. 代码与文档交付

| 类别 | 主要文件 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| Profile | api-service/app/hal/uxm_command_profiles.py | IRAT_LITE 专用 BTPut/TMONitor 命令，保留 TEST App 旧命令 |
| HAL | api-service/app/hal/uxm_base_station.py | 启动、采样、停止、恢复、错误检查及统一指标 |
| 诊断序列 | api-service/app/diagnostics/sequences/uxm_rf_app_max_dl_throughput.py | 30 秒最大 DL 吞吐闭环与结果汇总 |
| 诊断 API | api-service/app/api/diagnostic_sequence.py | 执行进度缓存与查询接口 |
| GUI | gui/src/features/Diagnostics/SequenceRunnerPanel.tsx | 参数、实时指标、时间序列和汇总展示 |
| 自动化测试 | api-service/tests/test_uxm_rf_app_*.py | SCPI、Profile、清理、异常、取消和高 BLER 场景 |
| SCPI 文档 | docs/UXM_RF_App自动化吞吐量测试_SCPI指令.md | 真实闭环指令、字段、顺序和验收记录 |
| 配置文档 | docs/UXM基站参数配置_SCPI与建议值.md | RF App 基站参数与建议值 |

# 6. 验证情况

吞吐、Profile 与诊断相关测试：87 项通过。

前端 npm build：通过；仅保留既有构建告警。

相关前端文件 ESLint：通过。

本地 GUI 页面核验：参数表单、历史结果、原始样本、BLER 百分比和信息性统计展示正常。

补丁格式检查：通过。

# 7. 当前限制与风险

| 事项 | 影响与处理 |
| --- | --- |
| 现场功率差异 | 验收快照为 -5.0 dBm/BW，与历史计划 -12 dBm/BW 不同；后续测试前应锁定并复核功率基线。 |
| TMONitor 无 BLER | 该 SCPI 响应只含四个吞吐字段；BLER 仅采用 BTPut 真实窗口结果，TMONitor 样本显示“–”。 |
| 第一版仅 DL | UL 和双向吞吐尚未纳入正式闭环，应在 DL 稳定运行后扩展。 |
| 性能门限未定义 | 现场天线条件导致 BLER 波动较大；当前只判定控制流程，不判断射频性能合格性。 |
| 已 Attach 状态保护 | 诊断不会重配或重启小区；如果 BTPut 已由其他任务运行，会拒绝接管。 |

# 8. 下一步建议

建立测试前配置核对清单，固定记录 Band、ARFCN、带宽、Cell Power、调度和 UE 状态，避免历史值与现场值混淆。

在当前 DL 闭环基础上扩展 UL 与双向吞吐，继续坚持 Profile 隔离、逐条错误检查和 finally 清理。

增加 Cell Power 或路径损耗扫描，形成吞吐量/BLER 随功率变化的曲线；性能门限待暗室链路和天线条件稳定后再定义。

把 UXM 吞吐诊断接入信道仿真器、转台和 OTA 测试计划，形成角度/信道条件/功率点的自动化矩阵。

完善历史结果对比与报告导出，保留原始 SCPI、配置快照、时间序列和环境元数据以支持追溯。

# 9. 今日结论

今天已完成从真实 UXM RF App 控制、异常治理、UE Attach 到最大下行吞吐自动化闭环的关键打通。当前系统能够在不重新配置小区的前提下，可靠启动 DL 测量、采集真实吞吐与 BLER、实时展示、异常停止并恢复原设置，最终保存可追溯结果。该能力可作为后续 UL、双向吞吐以及完整 MIMO OTA 自动化流程的基础。