FS16 现场调试工作总结

软件控制 Keysight PROPSIM FS16 加载并回放 .smu 文件

| 工作日期 | 2026-06-12 |
| --- | --- |
| 生成日期 | 2026-06-15 |
| 项目 | Meta-3D 传导测试准备 |
| 阶段目标 | 真实传导测试前，确认软件可控制 FS16 打开并回放指定 .smu 文件。 |
| 关键结论 | FS16 real 控制链路已打通；当前 KPI 仍为 mock 数据，不代表真实射频通信性能。 |

核心结论 今天完成的是 FS16 real 控制链路打通，不是完整真实传导通信性能测试。软件已经能够连接真实 FS16、打开 Emulation0609.smu，并通过 GUI 控制暂停、继续、停止回起点和关闭 emulation 界面。

1. 当前系统边界

| 模块 | 当前模式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FS16 / channelEmulator | real | 真实仪表，软件已能控制加载和回放 .smu。 |
| baseStation | mock | 目前没有真实基站仿真器接入。 |
| DUT / 终端 | mock | 目前没有真实终端 attach 和真实业务流。 |
| KPI 指标 | mock | 仅用于验证软件执行链路和结果卡展示。 |

不可误读项 GUI 里看到的 DL/UL throughput、BLER、CQI、Rank Indicator、MCS、RSRP、SINR 都是 mock 指标。它们不是 FS16 测出来的，也不是真实终端回传的，不能作为真实传导测试结论。

2. 已完成工作

2.1 FS16 控制链路

1. 软件连接 channelEmulator 对应的真实 FS16。

2. 软件校验 playback 文件。

3. 软件发送 FS16 .smu 打开命令。

4. FS16 UI 进入 emulation 页面。

5. FS16 日志显示 Opening emulation completed。

现场观察说明：软件端已经能真实影响 FS16 状态，不再只是 mock 流程。

2.2 .smu 文件依赖确认

现场确认：单独移动一个 .smu 文件到其他目录后，FS16 UI 导入会报文件不可用。因此 .smu 不是完全独立的单文件，生成时的一组关联文件也会参与 emulation 打开过程。

| 当前文件 | Emulation0609.smu |
| --- | --- |
| 推荐目录 | D:\User Playbacks |
| 操作建议 | 保持 .smu 与生成时关联文件在同一目录，不建议只拷贝单个 .smu 文件。 |

3. SCPI 指令与 GUI 控制

| 动作 | SCPI 指令 | GUI 对应 |
| --- | --- | --- |
| 加载 .smu | CALC:FILT:FILE <file> | 运行序列自动执行 |
| 开始回放 | DIAG:SIMU:GO | 运行序列自动执行 |
| 暂停回放 | DIAG:SIMU:STOP | 暂停 |
| 继续回放 | DIAG:SIMU:CONT | 继续 |
| 停止并回到起点 | DIAG:SIMU:GOS | 停止回起点 |
| 关闭 emulation 界面 | DIAG:SIMU:CLOSE | 关闭界面 |
| 查询回放状态 | DIAG:SIMU:STATE? | 控制按钮后自动查询 |

4. 软件端改动

| 模块 | 改动 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 后端 FS16 driver | 默认 load template 改为 CALC:FILT:FILE {path}。 | 匹配 FS16 回放控制手册和现场有效命令。 |
| 后端错误处理 | 加载后读取错误队列时忽略裸 1 stale *OPC? 响应。 | 避免 FS16 实际打开成功但软件误判 load failed: 1。 |
| 诊断序列 | 保留 fs16_hybrid_kpi_smoke hybrid 结构。 | 今天先跑 FS16 real + BS/DUT mock，后续可切 real BS。 |
| 前端参数区 | 文件、开关、运行参数分组展示。 | 现场输入更清楚，避免参数拥挤。 |
| 前端 FS16 控制 | 新增暂停、继续、停止回起点、关闭界面按钮。 | 跑完或现场观察时可直接控制 FS16 emulation 状态。 |
| SCPI API 封装 | 前端新增 sendInstrumentScpiCommand 调用。 | 复用 /instruments/{category}/scpi-command，不绕过 HAL。 |

5. 当前已验证项

| 验证项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件连接 FS16 | 通过 | 可连接真实 channelEmulator。 |
| .smu 文件可见性检查 | 通过 | Emulation0609.smu 可被软件端找到。 |
| .smu 打开流程 | 通过 | FS16 UI 显示打开完成。 |
| 软件误报 load failed: 1 | 已处理 | 属于响应读取/判定问题。 |
| GUI 参数显示 | 已优化 | 现场输入不再拥挤。 |
| GUI 暂停/继续/停止/关闭按钮 | 已加入 | 建议现场逐个按钮再实测一次。 |
| KPI 展示 | 流程可用 | 指标来源仍是 mock。 |

6. 尚未完成 / 后续真实测试前提

• 尚未接入真实基站仿真器，因此没有真实基站 RF 输入 FS16。

• 尚未接入真实 DUT / 终端，因此没有真实 attach 和业务流。

• 尚未接入真实 KPI 来源，因此当前吞吐、BLER、RSRP、SINR 等不构成测试结论。

• 后续真实传导测试时，baseStation driver mode 应由 GUI/HAL 切换为 real，后端不应写死 mock。

7. 下一步现场计划

| 优先级 | 动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 用 GUI 再跑一次 FS16 playback，确认 load、start、pause、continue、stop、close 均可用。 | FS16 UI 状态与软件通知一致，无误报失败。 |
| P0 | 保留 D:\User Playbacks 中完整文件集，避免只拷贝单个 .smu。 | FS16 UI 与软件端均能打开同一 emulation。 |
| P1 | 接入真实基站仿真器前，确认 GUI 中 baseStation driver mode 可切换为 real。 | 后端没有写死 mock，切 real 后可复用同一控制骨架。 |
| P1 | 准备真实 BS endpoint、频段、带宽、功率、同步/触发方式。 | 可形成真实 BS -> FS16 -> DUT 的传导链路配置清单。 |
| P2 | 接入真实 DUT 后替换 mock KPI 来源。 | KPI 明确标注 real source，并可追溯到真实仪表或终端接口。 |

8. 结论归档

今天的软件端目标已达到：FS16 控制链路已打通，.smu 关联文件依赖已确认，GUI 具备现场回放控制能力，并明确划清 mock KPI 与真实通信性能之间的边界。

下一阶段重点 工作重心应从“软件能不能控 FS16”转向“真实基站信号如何进入 FS16，并由真实 DUT 产生可追溯的真实 KPI”。