FS16 现场调试工作计划与操作步骤

目标: 真实 FS16 信道仿真器 + mock 基站 + mock DUT/KPI 的软件闭环确认

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-06-12 |
| 现场主目标 | 通过 GUI/HAL 控制真实 PROPSIM FS16, 加载并运行 FS16 内部 .smu 文件。 |
| 今日基站/DUT策略 | baseStation 使用 mock; DUT/终端 KPI 来自 mock BS/DUT。 |
| FS16主 endpoint | TCPIP0::192.168.0.100::hislip0::INSTR |
| 默认 .smu | Emulation0609.smu; 可在 GUI/Sequence Runner 中改为现场实际文件名或完整路径。 |

出发前关键确认 real/mock 模式由 GUI 的仪器 driver mode 和全局 HAL 模式决定; hybrid 序列只校验当前 HAL 已加载的 driver 是否符合参数意图, 不在后端强行创建 mock 基站。FS16 .smu 文件名/路径由 GUI connection_params 或 Sequence Runner 参数传入; 后端的 Emulation0609.smu 只是默认预填/兜底值。

# 1. 软件端检查结论

| 检查点 | 结论 | 证据/位置 |
| --- | --- | --- |
| real/mock 切换 | 通过 GUI driver mode 写入 auto/mock/real; HAL 初始化时读取 DB 后决定使用 real driver 或 mock driver。 | gui/src/App.tsx 驱动模式 SegmentedControl; api-service/app/api/instrument.py driver-mode; instrument_hal_service.py _decide_use_real。 |
| Hybrid 序列的 BS 模式 | base_station_mode 是 Sequence Runner 参数, 默认 mock, 可切 real。序列不创建/硬改 baseStation driver; 只在 mock 参数与 real BS driver 不一致时拦截。 | fs16_hybrid_kpi_smoke.py params_schema 与 run() 中 actual_bs_mode 校验。 |
| FS16 文件名 | remote_playback_file 是 GUI/Sequence Runner 可编辑字段。Emulation0609.smu 是默认值, 不是不可改常量。 | gui/src/App.tsx FS16 Playback 文件输入; fs16_hybrid_kpi_smoke.py / fs16_playback_smoke.py params_schema。 |
| FS16 路径 | 可以填完整 D:\... 路径; 只填文件名时 driver 按 playback_dir 组合路径。playback_dir 也可由 connection_params 覆盖。 | propsim_fs16_playback.py _configured_remote_file() 与 _remote_path()。 |
| 出发前测试 | 后端模式/FS16 hybrid/playback driver 相关测试通过; 前端 build 通过。 | pytest: 32 passed; gui npm run build passed; Vite 仅有既有 chunk warning。 |

# 2. 现场总原则

| 原则 | 执行方式 |
| --- | --- |
| 先软件闭环, 再真实传导 | 先确认 GUI -> 后端 -> HAL -> FS16 load/start/stop -> mock KPI 展示。 |
| 只让 FS16 走 real | channelEmulator 选择 PROPSIM FS16 且 driver mode=Real; baseStation 明确 Mock 或 Auto+全局 Mock。 |
| 避免误碰真实基站 | 当前没有真实基站参与时, base_station_mode 保持 mock; 如果 HAL 已加载 real BS, hybrid 序列会拒绝执行。 |
| 路径以现场文件为准 | 优先使用 FS16 内已有 .smu; 现场确认文件名后在 GUI/Sequence Runner 输入。 |
| raw 5025 只诊断 | 主路径使用 HiSLIP; raw 5025 仅在 HiSLIP 正常但需要排查 raw socket 时使用。 |

# 3. GUI 配置确认

## 3.1 仪器资源配置

| 类别 | GUI 设置 | 现场目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| channelEmulator | 型号 | PROPSIM FS16 | 绑定 RealPropsimFs16PlaybackDriver。 |
| channelEmulator | 驱动模式 | Real | 即使全局 HAL 是 Mock, per-instrument Real 仍会连接真实 FS16。不要使用 MOCK_FORCE。 |
| channelEmulator | 控制端点 | TCPIP0::192.168.0.100::hislip0::INSTR | HiSLIP 主路径。 |
| baseStation | 驱动模式 | Mock | 今天不接真实基站仿真器。也可 Auto + 全局 Mock。 |
| DUT/终端 | 指标来源 | Mock KPI | 结果只验证软件流程, 不作为真实射频性能结论。 |

## 3.2 FS16 文件参数

| 字段 | 在哪里改 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| remote_playback_file | 仪器资源 FS16 Playback 文件; 或 Sequence Runner 参数 | Emulation0609.smu | 可改成现场实际 .smu 文件名或完整 D:\ 路径。 |
| playback_dir | connection_params JSON | D:\User Playbacks | 只填文件名时会拼到这个目录下; 如 FS16 目录不同可改。 |
| verify_remote_file_exists | GUI switch 或 Sequence Runner 参数 | true | load 前先用 FS16 目录查询确认文件可见。 |
| start_playback | Sequence Runner 参数 | true | load 成功后是否发送 start。 |
| stop_after_s / cleanup_on_finish | Sequence Runner 参数 | 5 / true | 默认现场 smoke 后自动停止, 避免 FS16 留在 running。 |

# 4. 现场操作步骤

## Phase 0: 开机与网络前置确认

| 顺序 | 操作 | 通过标准 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 确认电脑网口/IP 与 FS16 同网段, FS16 地址为 192.168.0.100。 | 能 ping 或至少 TCP/HiSLIP 可达。 | 检查网线、IP、交换机、FS16 网口。 |
| 0.2 | 确认 FS16 UI 中目标 .smu 文件存在。 | 能在 FS16 本机看到 Emulation0609.smu 或现场目标文件。 | 把文件放入 FS16 指定目录, 记录真实文件名。 |
| 0.3 | 启动后端和前端, 打开仪器资源页面。 | GUI 可加载 catalog 和 lab profile。 | 查看后端日志和浏览器控制台。 |

## Phase 1: 配置仪器模式并 reload HAL

| 顺序 | 操作 | 通过标准 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | channelEmulator 选择 PROPSIM FS16, endpoint 填 HiSLIP。 | 控制端点显示 TCPIP0::192.168.0.100::hislip0::INSTR。 | 记录 endpoint。 |
| 1.2 | channelEmulator driver mode 选 Real。 | GUI 显示 Real; 保存后 reload HAL。 | 记录 reload 时间。 |
| 1.3 | baseStation driver mode 选 Mock。 | GUI 显示 Mock; 无真实 BS 连接动作。 | 截图/记录。 |
| 1.4 | HAL reload。 | 系统就绪/driver 列表中 channelEmulator 是 FS16 real, baseStation 是 mock。 | 若 FS16 未加载, 先做 SCPI probe。 |

## Phase 2: FS16 基础连通与目录确认

| 顺序 | 操作 | 期望结果 | 失败分支 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 运行 FS16 health 或 SCPI probe: *IDN?。 | 返回 Keysight/F8820A/FS16 相关身份信息。 | 优先检查 HiSLIP endpoint; raw 5025 不作为主路径阻塞项。 |
| 2.2 | 查询 MMEM:CDIR?。 | 目录为 D:\User Playbacks 或现场实际 playback 目录。 | 若目录不同, 更新 playback_dir 或直接填完整路径。 |
| 2.3 | 查询 MMEM:CAT? 或运行 hybrid 的 verify step。 | 结果中包含目标 .smu 文件。 | 文件不可见时先修正 FS16 文件位置/文件名。 |

## Phase 3: FS16 playback smoke

| 顺序 | 操作 | 参数 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 先跑 fs16_playback_smoke load-only。 | remote_playback_file=现场文件; start_playback=false; cleanup_on_finish=false。 | connect channelEmulator + FS16 load playback 成功。 |
| 3.2 | 再跑 fs16_playback_smoke start/stop。 | start_playback=true; stop_after_s=5; cleanup_on_finish=true。 | load/start/wait/stop 全部成功。 |
| 3.3 | 若 load 报 -300 或 corrupt/missing。 | 记录 SYST:ERR? 与 DIAG:SIMU:STATe?。 | 去 FS16 本机手动打开 .smu, 判断依赖文件/版本兼容。 |

## Phase 4: Hybrid KPI smoke

| 参数 | 现场建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| remote_playback_file | Emulation0609.smu 或现场确认文件 | 可填完整路径。 |
| base_station_mode | mock | 今天不接真实 BS; 必须与 HAL 中 baseStation mock 匹配。 |
| frequency_mhz | 3500 或现场虚拟配置 | mock BS 按此生成 attach/KPI 窗口。 |
| bandwidth_mhz / scs_khz / band | 100 / 30 / n78 | 按本次虚拟基站参数填写。 |
| mimo_layers / dl_power_dbm | 2 / -50 | 仅影响 mock KPI 模拟值。 |
| throughput_windows / window_s | 3 / 0.2 | 现场 smoke 可保持默认。 |

| 通过标准 | 必须看到 |
| --- | --- |
| FS16 链路 | connect channelEmulator (FS16); FS16 verify playback file; FS16 load playback; FS16 start playback; FS16 stop playback。 |
| Mock 基站链路 | connect baseStation (mock); BS set_cell_config; BS start_signaling; DUT attach。 |
| KPI 展示 | DL/UL throughput, DL/UL BLER, CQI, Rank Indicator, MCS, RSRP/SINR 如 mock 数据可用。 |
| 来源标识 | 结果卡显示 CE real / BS mock / DUT mock / KPI mock baseStation 或等价来源。 |
| 清理状态 | 默认应显示 FS16 playback stopped; BS signaling stopped。 |

# 5. 不通过时的停止标准

| 现象 | 立即停止/不继续的条件 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| HAL 加载 real BS | base_station_mode=mock 但实际 baseStation 是 real。 | 不要继续; GUI 把 baseStation driver mode 改 Mock 并 reload HAL。 |
| FS16 文件不可见 | verify playback file 失败。 | 不要尝试 start; 修文件名/路径/FS16 目录。 |
| FS16 load 失败 | SYST:ERR? 显示 corrupt/missing 或设备错误。 | 保留错误、手动在 FS16 UI 打开 .smu。 |
| FS16 start 失败 | load 成功但 start_emulation 失败。 | 记录 DIAG:SIMU:STATe? 和 SYST:ERR?, 检查 start 命令模板。 |
| KPI 无数据 | FS16 已正常但 mock attach/KPI 失败。 | 先看 mock BS 状态和 sequence 参数; 不把它解读为真实射频问题。 |

# 6. 现场记录表

| 项目 | 现场记录 |
| --- | --- |
| FS16 endpoint |  |
| FS16 *IDN? 返回 |  |
| MMEM:CDIR? 返回 |  |
| 目标 .smu 文件名/完整路径 |  |
| fs16_playback_smoke load-only 结果 |  |
| fs16_playback_smoke start/stop 结果 |  |
| fs16_hybrid_kpi_smoke 结果 |  |
| KPI summary 截图/诊断 run id |  |
| 异常 SYST:ERR? / DIAG:SIMU:STATe? |  |
| 下一步需要改的软件点 |  |

# 7. 关键源码索引

| 用途 | 文件 |
| --- | --- |
| HAL real/mock 决策 | api-service/app/services/instrument_hal_service.py |
| driver mode API | api-service/app/api/instrument.py |
| GUI driver mode 与 FS16 文件参数 | gui/src/App.tsx |
| FS16 playback driver | api-service/app/hal/propsim_fs16_playback.py |
| Hybrid KPI sequence | api-service/app/diagnostics/sequences/fs16_hybrid_kpi_smoke.py |
| Sequence Runner 结果卡 | gui/src/features/Diagnostics/SequenceRunnerPanel.tsx |

# 附录: 出发前软件测试记录

| 命令 | 结果 |
| --- | --- |
| .venv/bin/python -m pytest tests/test_hal_mode_force_mock.py tests/test_fs16_hybrid_kpi_sequence.py tests/test_propsim_fs16_playback_driver.py -q | 32 passed, 61 warnings。 |
| npm run build | 构建成功; 仅有既有 Vite dynamic import / chunk size warning。 |

本文件的边界 这份计划确认的是软件控制流程和现场操作步骤。真实射频性能结论必须等真实基站、真实 DUT、校准链路和正式测试计划接入后再判断。